## Slide 1: کنترل کیفی دستگاه اسپکتوفتومتر و فتومتر

## Slide 2: اسپکتوفتومتر
دستگاهی است برای اندازه گیری غلظت ماده رنگی محلول هایی مثل قند،اوره، اسید اوریک و نظایر آن.

## Slide 3: نحوه ی عملکرد اندازه گیری مقدار کمپلکس رنگی که در اثر برخورد معرف ها(آلی یا معدنی) به قند،چربی،پروتئین،یون، آنزیم و...در خون یا مایعات ایجاد میشود

## Slide 4
اساس کار : اندازه گیری شدت نور در طیفی از طول موج نوری که توسط منشور ایجاد شده

## Slide 5: روش کار:
حجم مشخی از سرم بیمار را بامقدار معینی از معرف یا معرف ها(بسته به نوع تست)مخلوط میکنند و کمپلکس رنگی ایجاد میشود.
بسته به شدت رنگ، مقدار ماده ی مورد نظردر آن حجم سرم توسط دستگاهی به نام فتومتر اندازه گیری میشود.

## Slide 6: مشخصات:
1-اسپکتوفتومتر (تشکیل طیف)
بخشی که نور ثابت با طول موج دلخواه به وجود میاورد
شامل:منبع نور- عدسی-شکاف ها-منوکروماتور
2-فتومتر(نور سنج)
شامل:دتکتور- قسمت محاسب- نمایشگر

## Slide 7: انواع اسپکتروفتومتر
دو پرتویی
تک پرتویی

## Slide 8: اجزای داخلی
منبع انرژی الکتریکی :باطری خشک یا مرطوب یا جریان الکتریکی متناوب AC
منبع انرژی نورانی:لامپ تنگستن،لامپ دوتریم(تولید نور ماورابنفش)،لامپ هالوژنه(نور مرئی و ماورابنفش)
عدسی و شکاف:نقش فیلتر دارند و مسیر نور را تعیین میکنند

## Slide 9
ب)نورانی:
تنگستن
تنگستن هالوژنه
هالوژنه
دوتریوم

## Slide 10
مونوکروماتور:نور عبوری از عدسی و شکاف هارا به نوری با طول موج مشخص و انتخابی تبدیل میکند.
منشور،فیلترو گریتینگ:جهت تجزیه نور و حذف نور های ناخواسته
ظرف محتوی نمونه(کوت):از جنس شیشه،کوارتز یا پلاستیک است و از نظر شکل دو نوع گرد و مکعبی هستند.

## Slide 11
3 منوکروماتور
*زاویه ی برخورد نور با منشور یا گریتینگ طول موج را مشخص میکند.

## Slide 12
نورسنج:باتبدیل انرژی نورانی به انرژی الکتریکی مقدار جذب نور به وسیله محلول را اندازه گیری میکند.
الکتریک سنج(آشکارساز):جریان الکتریکی نورسنج را اندازه گیری میکندو دارای انواع عقربه ای و دیجیتالی است.

## Slide 13
4 ظرف محتوی نمونه(کووت)
-شیشه
-پلاستیک
-کوارتز
مکعبی
گرد
نور مرئی
ماورا بنفش

## Slide 14
5 نورسنج
فتو مولتی پلایر
اشکال مختلف فتودیود
فتوتیوب
مونوکروماتور
نور مکمل
کووت
نور سنج
اندازه گیری میزان
نور جذب شده در محلول

## Slide 15
6 الکتریک سنج(آشکار ساز)
دیجیتال
عقربه ای آنالوگ

## Slide 17
دستگاه فتومتر
اساس کار همانند اسپکتوفتومتر
مونوکروماتور در فتومتر بخش اعظم نورراجذب کرده و فقط طول موج های محدود را عبور میدهند
فتومتر هاید نسل جدید نیمه اتوماتیک اند و دارای انکوباتور 37درجه برای آزمایش های آنزیمی که نیاز به خوانش متوالی در دمای 37 درجه دارند دبه کار میرود

## Slide 18
عوامل ایجاد خطا در سیستم های فتومتری
کیفیت نامناسب منبع نوری:به علت کارکرد بیش از حد یا کثیف شدن جداره بیرونی لامپ
کیفیت نامناسب مونوکروماتور:کثیف شدن فیلتر ها،منشور توسط گردو غبار
اشکال در آشکارساز:کثیف شدن و ضعیف شدن گیرنده های نوری

## Slide 19
کنترل کیفی دستگاه اسپکتوفتومتر
صحت فتومتریک
صحت طول موج
خطی بودن
رانش فتومتری
نورهای ناخواسته

## Slide 20
کنترل کیفی دستگاه فتومتر
خطی بودن
رانش فتومتری
انوار ناخواسته
صحت فتومتریک و صحت طول موج و دمای محفظه باید از طریق شرکت پشتیبان بررسی شود

## Slide 21
صحت فتومتری
برای اطمینان از درستی جذب نور دستگاه
عوامل موثر:توانایی لامپ در ارائه حداکثرتابش،پهنای طیف نور،نوع و کیفیت منوکروماتور و...
روشها:
استفاده از فیلترهای شیشه ای استانداردبا دانسیته خنثی
استفاده از محلول های استاندارد
استفاده از محلول های تجاری آماده

## Slide 22
1- فیلتر های شیشه ای استاندارد
شیشه استاندارد با دانسیته خنثی: برای کنترل صحت فتومتری در طیف نور مرئی و کنترل دراز مدت به شرط کالیبراسیون متناوب
با تغییر طول موج در گستره نور مرئی همواره میزان جذب ثابتی را نشان میدهد
فیلتر دیدیمیوم: کنترل صحت فتومتر و کنترل صحت طول موج

## Slide 23
2- محلول های استاندارد
مناسب برای کنترل کیفی کوتاه مدت
انواع:دی کرومات پتاسیم،سولفات آمونیوم کبالت، نیترات پتاسیم
(طول موج:350 نانومتر-جذب نوری قابل قبول:0.536با تلورانس 0.005)
3-محلول های تجاری آماده
مثال:محلول preciset BM که در طول موج 405 نانومتر استفاده میشود

## Slide 24
صحت طول موج
برای تصدیق طول موج تنظیم شده و ارزیابی ادعای سازنده سیستم در تاباندن طول موج تنظیمی به کار میررود.
روش ها:
جایگزینی منبع نوری معمولی اسپکتوفتومتر با منبع نوری دارای حداکثر تابش مانندلامپ جیوه یا دوتریم
استفاده از فیلترهای شیشه ای مانندهولمیووم اکساید و دیدمیوم
استفاده از محلول های رنگی مثل دی کرومات پتاسیم

## Slide 25
جایگزینی منبع نوری معمولی اسپکتوفتومتر بامنبع نوری دارای حداکثر تابش

## Slide 26
استفاده از محلول های رنگی
درطول موج های مختلف دارای ماکسیمم جذب هستند
محلول دی کرومات پتاسیم (مناسب برای محدوده UV-ماکسیمم جذب نوری در257 و350 نانومتر)
محلول پارانیتروفنل(بیشترین جذب نوری در 401 نانومتر)
محلول سولفات آمونیوم کبالت( ماکسیمم جذب در 562 نانومتر)
محلول سیان مت هموگلوبین(ماکسیمم جذب در 540 نانومتر)

## Slide 27
خطی بودن
هدف: تعیین محدوده ای که در آن ارتباط خطی بین نور جذب شده و خوانش فتومتر وجود دارد.همچنین میزان عدم صحت جذب نوری در هر رقت بررسی میشود.
عواملی مانند تغییرات PHو تاثیرات دمادر محلول ها و خطای رقت و کاهش پایداری در این آزمایش تاثیر میگذارد در نتیجه این عوامل باید تحت کنترل قرار بگیرند.

## Slide 28
آزمایش رانش فتومتری
تعریف:رانش فتومتری یعنی عدم پایداری مقدار جذب قرائت شده در طول زمان
علت:فرسودگی شدید منبع نوری دستگاه
روش تست:
صفرکردن دستگاه با محلول درابکلین
ریختن محلول سیانید مت هموگلوبین در کووت
بستن درب کووت با پارافین
بررسی جذب نوری محلول به فاصله ی هر 5 تا 15 دقیقه یک بار به مدت یک ساعت
حداکثرتغییر مجاز در جذب های نوری طی این مدت:0.005

## Slide 29
نورهای ناخواسته
نور هایی هستند که به غیر از نور عبور داده شده از مونوکروماتور به نمونه تابیده شده و موجب بروز خطا میشوند.
روش کار:از محلول هایی که نور رابه طور کامل جذب میکنند استفاده میشوند
مثل:استن،نیتریت سدیم،کلرید پتاسیم
ترانس میتانس یعنی جذب بی نهایت و غیرقابل خوانش باید صفر باشد